**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія**:

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» **–** заклад сфери охорони здоров’я

вул. П. Майбороди, б. 8, Шевченківський рн, м. Київ, 04050

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02012022

2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)**:

ДК 021:2015 – 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Плазмовий стерилізатор: НК 024:2023: 36305 – Плазмовий стерилізатор)

3. **Ідентифікатор закупівлі**: UA-2023-07-11-010636-a

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

У зв’язку із потребою оновлення матеріально-технічної бази Інституту, необхідно провести закупівлю медичного обладнання з метою оснащення та функціонування відділень для стерилізації медичного інструментарію та обладнання з наступними медико-технічними вимогами, що встановлені висновком робочої групи, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність**  **(так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника** |
|  | Висота стерилізатора +/- 10% 1600 мм |  |
|  | Ширина стерилізатора +/- 20% 650 мм |  |
|  | Глибина стерилізатора +/- 10% 800 мм |  |
|  | Висота камери +/- 10% 240 мм |  |
|  | Ширина камери +/- 10% 320 мм |  |
|  | Глибина камери +/- 10% 650 мм |  |
|  | Загальний обсяг камери стерилізатора, не більше 70 л |  |
|  | Потужність стерилізатора, не більше 3 кВт |  |
|  | Напруга 220 та/або 230 В, 50 Гц та/або 60 Гц |  |
|  | Вага стерилізатора, не більше 300 кг |  |
|  | Наявність вакуумної системи |  |
|  | Стерилізатор повинен мати автоматичне керування процесом стерилізації |  |
|  | Наявність кольорового дисплея |  |
|  | Наявність відображення на дисплеї параметрів процесу температури і тиску |  |
|  | Наявність програми стерилізації для гнучких ендоскопів (не люміновані) та камер |  |
| 1. , | Наявність програми стерилізації для уретероскопів та цистоскопів |  |
|  | Наявність програми стерилізації для ларингоскопів та бритв |  |
|  | Наявність програми перевірки герметичності камери (вакуум тест) |  |
|  | Наявність системи виявлення помилок при роботі стерилізатора |  |
|  | Наявність USB-порту, не менше 1 |  |
|  | Наявність порту Ethernet, не менше 1 |  |
|  | Наявність вбудованого термопринтеру |  |
|  | Можливість розміщення стерилізатора на столі та/або можливість оснащення шафою (підставкою) |  |
|  | До комплекту поставки має входити (Учасник повинен надати гарантійний лист):   * плазмовий стерилізатором; * реагент (розчин) для стерилізації не менше ніж на 25 циклів |  |

5. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**:

Визначено згідно заявок клінічних підрозділів та відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік (загальний фонд), по КЕКВ 3210 за КПКВК 6561190 «Фонд розвитку закладів спеціалізованої медичної допомоги», затвердженого Головним розпорядником коштів – Національною академією медичних наук України

6. **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення**:

5 018 000,00 грн. (П’ять млн. вісімнадцять тис. грн. 00 коп.)

7. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 та на основі власних аналогічних закупівель, здійснених у попередні періоди.