**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія**:

Державна установа «Всеукраїнський центр материнства та дитинства Національної академії медичних наук України» – заклад сфери охорони здоров’я

вул. П. Майбороди, б. 8, Шевченківський рн, м. Київ, 04050

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 45460659

Категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)**:

ДК 021:2015: 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Стіл операційний, НК 024:2023: 35379 – Стіл операційний універсальний електрогідравлічний)

3. **Ідентифікатор закупівлі**: UA-2024-09-17-014205-a

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, у зв’язку з оновленням матеріально-технічної бази Інституту, враховуючи особливість діяльності установи та рівень високоспеціалізованої допомоги населенню України згідно найсучасніших стандартів, необхідність безперебійного функціонування установи та належної організації лікувального процесу з урахуванням вимог чинного законодавства України – необхідно провести закупівлю медичного обладнання з наступними вимогами, що встановлені висновком робочої групи, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Медико-технічні характеристики** | **Вимоги** | **Заповнюється Учасником, Зазначити «так» чи «ні» з посилання на розділ та/або сторінку технічної документації** |
|  | **Стіл операційний повинен бути призначений для проведення хірургічних процедур та операцій в гінекології, загальній хірургії, проктології, урології тощо.** | **Відповідність** |  |
|  | *Основні технічні характеристики:* | | |
|  | Довжина столу, не менше 2100 мм | Відповідність |  |
|  | Ширина ложа столу, не менше 480 мм | Відповідність |  |
|  | Повна ширина секційного ложа, не менше 530 мм | Відповідність |  |
|  | Мінімальна/максимальна висота поверхні стола (з матрацом), не менше 725-1055 мм | Відповідність |  |
|  | Регулювання ниркової секції, не менше 115 мм | Відповідність |  |
|  | Діапазон регулювання положення Тренделенбург / зворотній Тренделенбург не вужче -37º/+37º | Відповідність |  |
|  | Кут регулювання спинної секції у діапазоні, не вужче  -45°/+82º | Відповідність |  |
|  | Кут регулювання головної секції у діапазоні, не менше  + 42º/- 42° | Відповідність |  |
|  | Кут регулювання секції для ніг у діапазоні, не менше  + 17º/- 90° | Відповідність |  |
|  | Максимальне розведення секції ніг, не менше 180° | Відповідність |  |
|  | Бічний (латеральний) нахил столу у діапазоні, не менше +27º/-27° | Відповідність |  |
|  | Зміщення панелі столу в повздовжньому напрямі, не менше 300 мм | Відповідність |  |
|  | Можливість збільшення повздовжнього зрушення столу, до не менше ніж 420 мм | Відповідність |  |
|  | Максимальне навантаження столу, не менше 225 кг | Відповідність |  |
|  | Вага столу, не більше 250 кг | Відповідність |  |
|  | *Додаткові технічні вимоги до складових частин і комплектуючих:* | | |
|  | Стіл повинен бути п’ятисекційним, з роздільними ножними секціями | Наявність |  |
|  | Окремі частини столу повинні бути рентгенопрозорими | Наявність |  |
|  | Головна секція і ножні секції - знімні | Наявність |  |
|  | Матраци повинні бути знімні, виготовлені з антистатичного матеріалу, стійкими до дезінфекції | Наявність |  |
|  | Стіл має бути виготовлений зі сталі стійкої до кислоти | Відповідність |  |
|  | Стіл повинен мати вбудовані колеса для полегшення переміщення в середині операційної та центральну систему гальм | Наявність |  |
|  | Стіл повинен мати можливість роботи від вбудованих акумуляторів | Наявність |  |
|  | Стіл повинен мати акумуляторні батареї з індикацією зарядки на пульті | Наявність |  |
|  | Стіл повинен мати орієнтовний час роботи від батареї не менше 50 операцій | Наявність |  |
|  | Стіл повинен мати незалежну механо-гідравлічну, електрично керовану систему альтернативного приводу з власним живленням | Наявність |  |
|  | Клас пиле та вологозахисту захисту не гірше ніж IP-X4 | Відповідність |  |
|  | *Управління столом:* | | |
|  | *Функціональне регулювання столу, що здійснюється за допомогою пульта:* | Відповідність |  |
|  | - регулювання висоти столу | Наявність |  |
|  | - регулювання кутів нахилу столу | Наявність |  |
|  | - повернення стільниці в нульове положення | Наявність |  |
|  | - зміна орієнтації поверхні столу | Наявність |  |
|  | - аварійне вимкнення столу | Наявність |  |
|  | *Комплектація:* | | |
|  | Стіл операційний – 1шт | Наявність |  |
|  | Абдомінальний ремінь універсального розміру – 1шт | Наявність |  |
|  | Підтримка для руки з регулюванням по висоті та підкладкою, що може приймати анатомічну форму – 2шт | Наявність |  |
|  | Кріплення (фіксатор) однопозиційне, універсальне, з регулюванням висоти – 3шт | Наявність |  |
|  | Кріплення (фіксатор) багатопозиційне типу радіального затиску, універсальний, з регулюванням висоти – 2шт | Наявність |  |
|  | Підтримка для колін по Гепелю або аналог, з регулюванням висоти та підкладкою, що може приймати анатомічну форму – 2шт | Наявність |  |
|  | Гінекологічна ємність (лоток), розміри не менше 280х200х50 мм – 1шт | Наявність |  |
|  | Допоміжний засіб для розташування голови у вигляді закритого кільця з гелю та піни, розмір не менше 200х45 мм – 1шт | Наявність |  |

5. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**:

Визначено згідно заявок клінічних підрозділів та відповідно до розрахунку кошторису на 2024 рік (загальний фонд), по КЕКВ 3210 за КПКВК 6561190 «Фонд розвитку закладів спеціалізованої медичної допомоги», затвердженого Головним розпорядником коштів – Національною академією медичних наук України

6. **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення**:

1 470 000,00 грн. (Один мільйон чотириста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

7. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 та на основі власних аналогічних закупівель, здійснених у попередні періоди.